ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 เครื่อง

โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction )

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  2552 งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Gas Chromatography : GC) จำนวน 1 เครื่องให้กับกองควบคุมคุณภาพน้ำ (กคน.)   จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

กคน.			หมายถึง  กองควบคุมคุณภาพน้ำ

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Gas Chromatography)

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

GC			หมายถึง  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ  ใช้งานมานาน

2.2  เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืรายการอื่นเพิ่มเติม(ไตรฮาโลมีเทน ออร์กาโน ฟอสเฟต )ในน้ำดิบและในน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาในสังกัดของการประปาส่วนภูมิภาค

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.และต้องไม่เป็น              ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือเคยประกอบธุรกิจการขายและติดตั้งครุภัณฑ์ที่จะซื้อฯ ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย  1 สัญญา  โดยมีมูลค่างาน                 ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยมีลักษณะของงานสอดคล้องกับงานของ กปภ. ครั้งนี้  โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณีมาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ในกลุ่ม Organochlorine  Organophosphate)          และสารก่อมะเร็ง (ในกลุ่ม THMs) ในตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปา  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่                           การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด  โดยใช้หลักการเปลี่ยนสารผสมให้เป็นไอที่อุณหภูมิหนึ่ง แล้งให้ไอของ  สารเหล่านั้นผ่านเข้าไปยัง Column ที่บรรจุด้วยเฟสคงที่ (Stationary Phase ) โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) หรือ Carrier Gas องค์ประกอบของสารผสมที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และการกระจายตัวผ่านเฟสคงที่ต่างกันจะแยกออกจากกัน โดยสามารถบอกชนิดและปริมาณของสารที่เป็นองค์ประกอบในสารตัวอย่างได้

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ

ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่องและระบบเตือนในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องมีการทำงานผิดปกติ สามารถควบคุมและสั่งงานเครื่องได้โดยตรงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆดังนี้

4.2.1 ส่วนควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ (Column Oven)

1) สามารถปรับอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 10oC เหนืออุณหภูมิห้องถึง 450 oC โดยปรับได้

ละเอียด ครั้งละ 1 oC หรือดีกว่า

2)  สามารถลดอุณหภูมิ (Cool Down) จาก 400 oC ถึง 50 oC โดยใช้เวลาไม่มากกว่า

5 นาที และสามารถปรับอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิได้

3) มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 120 oC  ต่อนาที

4) สามารถบรรจุคอลัมน์แบบ Capillary ขนาด 0.1- 0.53 มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่า 2 คอลัมน์

5) มีระบบป้องกันความเสียหายของคอลัมน์ อันเนื่องมาจากการทำงานของอุณหภูมิที่ผิดปกติ

หรือมากกว่าค่าที่กำหนด

6) สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิแบบเป็นขั้น (Ramps )ได้ไม่น้อยกว่า 9 ขั้น และ

คงอุณหภูมิได้ ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ

4.2.2 ระบบการทำงานของก๊าซ (Pneumatic)

1) ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

2) สามารถปรับอัตราการไหลและความดันของก๊าซตัวพา (Carrier gas) ให้เหมาะสมกับ

อุณหภูมิและความดันได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถปรับความดันได้สูงสุดอย่างน้อย		            100 psi และมีความละเอียด 0.1 psi หรือดีกว่า

3) มีระบบทดสอบการรั่วของก๊าซ และระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ

4.2.3 ส่วนฉีดสารตัวอย่าง (Injection)

1) สามารถตั้งอุณหภูมิสำหรับฉีดสารตัวอย่างได้ในช่วง 50 oC  ถึง 450 oC หรือดีกว่า

2) เป็นแบบ Split/Splitless สำหรับ Capillary Columns และสามารถทำ Temperature

Programmable ได้

3) สามารถปรับตั้งอัตราการ Split หรือทำ Split ratio ได้อย่างน้อย 6,000:1

4) สามารถตั้งโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อย่างน้อย 2 ระดับ โดยสามารถตั้งอัตรา

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ 1 oC ต่อนาที ถึง 200 oC ต่อนาที หรือมากกว่า

5) มีระบบกำจัดตัวทำละลายที่มากเกินความจำเป็นออก และมีระบบฉีดสารตัวอย่างใน

ปริมาณมาก (Large Volume Injection) ได้

6) มีระบบกำจัดสารที่ไม่ต้องการออก โดยวิธีไหลย้อนกลับ (Back-flushing) เพื่อป้องกัน

ไม่ให้สารตกค้างที่ Column และ Detector

4.2.4 ส่วนหัวตรวจวัด (Detector)

ประกอบด้วยหัวตรวจวัดแบบ FID และ ECD ภายในตัวเครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

1) หัวตรวจวัดแบบ FID (Flame Ionization Detector)

- สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 450 oC โดยมีความละเอียด 1 o หรือดีกว่า

- มีสัญญาณแสดงเมื่อไฟที่หัวตรวจวัดดับและสามารถจุดขึ้นใหม่แบบอัตโนมัติ หรือ

มีระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ เมื่อไฟที่หัววัดดับ

-  มีค่าปริมาณการตรวจวัดต่ำสุด (Minimum Detectable Quantity) น้อยกว่า 3 pg C/sec

หรือ Sensitivity > 0.015 Coulombs/gC

2) หัวตรวจวัดแบบ ECD (Electron Capture Detector)

- สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 oC โดยมีความละเอียด 1 oC หรือดีกว่า

-  มีค่า Linearity มากกว่า 104

- มีแหล่งกำเนิดรังสีเป็น 63Ni ให้ปริมาณรังสีไม่เกิน 15 mCi

- มีค่าปริมาณการตรวจวัดต่ำสุด (Minimum Detectable Quantity) น้อยกว่า 0.05 pg

perchloroethylene with argon/methane or nitrogen หรือ น้อยกว่า7 fg/sec (Lindane)

หรือ 7 fg/ml Lindane หรือดีกว่า

4.2.5 ระบบฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler)

ประกอบด้วยส่วนฉีดสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว (Liquid Autosampler) และส่วนวิเคราะห์หาปริมาณสารที่มีความเข้มข้นน้อย ด้วยเทคนิค Purge and Trap โดยสามารถวิเคราะห์หาปริมาณสาร THMs ได้ตามาตรฐานในข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป ควบคุมและสั่งงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์                            มีรายละเอียดดังนี้

1) ส่วนฉีดสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว (Liquid Autosampler)

- สามารถบรรจุตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลิตรได้ไม่น้อยกว่า 80 ตัวอย่าง

- สามารถปรับปริมาตรการฉีดสารตัวอย่างได้อย่างน้อยในช่วง 0.5 – 5  ไมโครลิตร

- สามารถตั้งความเร็วการฉีดสารตัวอย่างได้อย่างน้อย 3 ระดับ

- มีระบบล้างเข็มฉีดสารตัวอย่างและระบบทิ้งสารตัวอย่าง

- สามารถบรรจุสารล้างตัวอย่าง (Wash Solvent) ได้อย่างน้อย 2 ชนิด

- สามารถทำการฉีดสารตัวอย่างได้โดยผู้ใช้งานเอง (Manual)

2) Purge & Trap สำหรับวัดสารตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่ำ

-  สามารถตั้งอุณหภูมิ Trap Load Temperature หรือ Sample Heater ได้ตั้งแต่ 5 oC เหนือ

อุณหภูมิห้อง ถึง 90 oC หรือดีกว่า

-  สามารถตั้งอุณหภูมิ Desorption Temperature หรือ Trap Furnace ได้ตั้งแต่ 5 oC เหนือ

อุณหภูมิห้อง ถึง 350 oC หรือดีกว่า

- สามารถลดอุณหภูมิของ Trap ได้อย่างน้อยในช่วง 225 oC ถึง 40 oC ได้ภายในเวลา ไม่เกิน

120 วินาที หรือดีกว่า

- สามารถควบคุมอุณหภูมิของ Transfer Line ได้ ตั้งแต่ 5 oC เหนืออุณหภูมิ ถึง 300 oC

หรือดีกว่า

- สามารถตรวจสอบระบบการรั่วได้โดยอัตโนมัติ

3) ส่วนฉีดสารตัวอย่างสำหรับเครื่อง Purge & Trap ( Autosampler forPurge & Trap)

- สามารถบรรจุตัวอย่างขนาด 20 หรือ 40 มิลลิลิตรได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง

- สามารถทำ Standard Addition ได้

- ส่วนของทางเดินตัวอย่าง ทำด้วย Teflon หรือวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารตัวอย่างและ

ไม่เป็นสนิม

- มีอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Recirculation Cooling Bath)

- มีระบบล้างทางเดินของตัวอย่าง

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

4.2.6 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิล 2 เฟส และ/หรือ 3 เฟส

4.2.7 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย หรือประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งอาจผลิต

ในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศที่กล่าวข้างต้นก็ได้

4.2.8 มีหนังสือรับรองแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

4.2.9 ตัวเครื่องในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.5 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ

มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

4.2.10 ระบบควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล

1) มีความสามารถในการทำงานได้หลายหน้าที่พร้อมๆกัน (Multitasking) และสามารถ

ใช้งานร่วมกับ WINDOWS XP ได้

2) สามารถรับส่งข้อมูลและควบคุมการทำงานของเครื่อง GC ได้

3) มีระบบการประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับความ

ต้องการของผู้ใช้งานได้

4) สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้

5)  เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และมี License ถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต

4.2.11 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

1) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop PC) มีคุณลักษณะดังนี้

- CPU ชนิด Core II Duo มีความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 2.6 GHz หรือ ดีกว่า

- หน่วยความจำหลักเป็นชนิด DDR RAM II ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า

- Hard Disk มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 7200 rpm และมีความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB

-  DVD Drive สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD และ DVD ได้

- จอภาพสี LCD แบบ Wide Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

- คีย์บอร์ด และ เม้าส์ พร้อม ลำโพง

-  Windows XP Professional หรือดีกว่า พร้อม License

- Ms Offices 2007 หรือดีกว่าครบชุดพร้อม License

- เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS ) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA สามารถสำรองไฟฟ้า

ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 4 นาที

2)  เครื่อง LASER JET Printer

-  มีความสามารถในการพิมพ์ภาพขาวดำได้ไม่น้อยกว่า 16 แผ่นต่อนาที

-  มีความสามารถในการพิมพ์ภาพสีได้

-  มีหน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 64 MB และมี USB 2.0 หรือดีกว่า

-  ตลับหมึกขาวดำจำนวน 12 ตลับและสี 6 ตลับ

3) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  แรงดันกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA

สามารถสำรองไฟฟ้าให้ใช้กับเครื่อง Gas Chromatograph ได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที และ

ต้องมีระบบป้องกัน Over Load Short Circuit และ Surge Protection

4) Capillary Column ที่สามารถวัดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกลุ่มOrganochlorine

Organophosphate และสารในกลุ่ม THMs จำนวน 2 ชุด

5) ก๊าซ Nitrogen บรรจุในท่อโลหะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1ถัง

6) ก๊าซ Hydrogen บรรจุในท่อโลหะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1ถัง

7) ก๊าซ Helium บรรจุในท่อโลหะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1ถัง

8) ก๊าซ Air บรรจุในท่อโลหะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1ถัง

9) ชุดควบคุมความดันชนิดสองมาตรวัด (Double State Regulator) สำหรับก๊าซ Nitrogen

Helium และ Air ชนิดละ 1 ชุด   และ Hydrogenจำนวน 2 ชุด

10) ชุดกรองก๊าซสำหรับป้องกันออกซิเจน สารไฮโดรคาร์บอน ความชื้น และสิ่งสกปรก

ต่างๆ ที่ติดมากับก๊าซเข้าตัวเครื่อง จำนวน 1 ชุด

11) ขวดใส่สารตัวอย่างพร้อมฝาปิดสำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Purge & Trap  ขนาด 20

หรือ 40 มิลลิลิตร (Sample Vial & Caps) จำนวน 500 ชุด

12) ขวดบรรจุสารชนิดปิดด้วยฝาเกลียวพร้อมฝา และSeptum ที่ทำด้วย Silicone/PTFE

ขนาด 2 มิลลิลิตร สำหรับใช้กับเครื่องฉีดสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 1,000 ชุด

13) Injection Port Septum ชนิดทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 350 oC จำนวน 1,000 ชุด

14) สารละลายผสมมาตรฐานชนิดเดี่ยว (Single Standard ) ไม่น้อยกว่า 200 ไมโครกรัม

มีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  2 ปี ดังนี้

-  สารละลายมาตรฐานในกลุ่ม Organochlorine ประกอบด้วยสารอย่างน้อย จำนวน

10 ชนิด ได้แก่ Dieldrin Aldrin  Heptachlor Heptachlor Epoxide Lindane

Hexachlorobenzene  o,p-DDT   p,p-DDT  Methoxychlor และChlordane

- สารละลายมาตรฐานในกลุ่ม Organophosphate ประกอบด้วยสารจำนวน

ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด

- สารละลายมาตรฐานในกลุ่ม THMs  ประกอบด้วยสารอย่างน้อย จำนวน 4 ชนิด

ได้แก่ Chloroform Bromoform  Dibromochloromethane  และBromodichloromethane

15) ปิเปตอัตโนมัติ ขนาด 100 และ 500 ไมโครลิตร พร้อมแท่นวาง จำนวนอย่างละ 1 ชุด

16) เครื่องCooling Water Bath ชนิดแนวตั้ง ขนาดพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อม

ปั๊มสุญญากาศชนิดกันน้ำ สำหรับหมุนเวียนน้ำ จำนวน 1 ชุด

17) ตู้เย็นชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

18) โต๊ะสำหรับวางเครื่อง GC และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเก้าอี้

ใช้สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ตัว

19)  คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

4.2.12 การติดตั้งและการบำรุงรักษา

1) ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

นับจากวันตรวจรับของ  ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดชำรุดเสียหาย  อันเนื่องจากการ

ทำงานปกติ  ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซม แก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

ทั้งสิ้น

2) ผู้ขายต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงให้การ

อบรมเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคให้สามารถทำการวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช ในกลุ่ม Organochlorine  Organophosphate และสารในกลุ่ม THMsในน้ำ

จนสามารถใช้งานได้ดี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

3) ผู้ขายต้องมาตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง Gas Chromatography จำนวนอย่างน้อย

6 ครั้ง หลังจากวันตรวจรับของ ภายในระยะเวลา 2 ปีที่รับประกัน

4) ผู้ขายต้องมีทีมงานด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต

โดยตรงไม่น้อยกว่า 2 คน

5) ผู้ขายต้องทำการติดตั้งชุดดูดไอระเหยของสาร (Hood) ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส และ

ระบบอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เครื่อง GC สามารถใช้งานได้ดี และทำรายการสอบเทียบ

เครื่องมือหลังการติดตั้งเครื่อง GC  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมรายงานผลการทดสอบ

6) ผู้ขายต้องรับประกันอะไหล่สำรองและบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำหรับ

เครื่อง GC ในรุ่นที่เสนอราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

5. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบของไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ                    กองควบคุมคุณภาพน้ำให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้และได้มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องมีการจัดอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาค จนผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

7.  การตรวจรับ

การตรวจรับโดยเจ้าหน้าที่ กปภ. ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ขายต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

7.1 การส่งมอบงานและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ทำการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบ

ถึงเหตุผลอันควรและต้องรอความเห็นชอบจาก กปภ. ก่อนดำเนินการ

7.2 การตรวจรับ ผู้ขายต้องทำการทดสอบตามที่ กปภ. กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน

ทดสอบเพื่อประกอบการตรวจรับ

7.3 ถ้าผู้ขายไม่ลงมือทำตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

หรือจะส่งงานเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ขายทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง

ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

8. การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียวหลังการส่งมอบงาน และต้องผ่านการตรวจรับจาก กปภ. โดยผู้ขายดำเนินการและรายงานผลตามขั้นตอนการส่งมอบงานข้อ 6 และข้อ 7 แล้วเสร็จ

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานตามขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ ข้อ 5 และการส่งมอบของหรืองาน ข้อ 6 ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของวงเงินตามสัญญา   ตามเงื่อนไขการชำระเงิน นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงาน จนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบงานนั้นๆให้แก่ กปภ. แล้วเสร็จ หรือจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

10. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณประจำปี 2552  เป็นเงิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน )ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม