ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction )

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  2553 งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องให้กับกองควบคุมคุณภาพน้ำ (กคน.) จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

กคน.			หมายถึง  กองควบคุมคุณภาพน้ำ

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ ในน้ำ ได้แก่ ไซยาไนด์(Cyanide ) ฟีนอล (Phenol) และสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant)

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์สารพิษ โดยสามารถบริการตรวจวิเคราะห์ในรายการ ดังกล่าว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ในสังกัดของการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานภายนอก (คิดค่าบริการ) รวมทั้งรายการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและน้ำประปา กปภ.ด้วย

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.และต้องไม่เป็น              ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ        การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือเคยประกอบธุรกิจการขายและติดตั้งครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย 1 สัญญา โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท                                 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีลักษณะของงานสอดคล้องกับงาน กปภ.ครั้งนี้  โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### 4.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณไอออนของไซยาไนด์ (Cyanide) ฟีนอล (Phenol) และสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic Surfactant) แบบอัตโนมัติ ใช้หลักการ Continuous Flow Analysis แบบมีฟองอากาศ (Segment Flow Analysis) หรือเป็นแบบต่อเนื่อง (Flow Injection Analysis) โดยให้สารตัวอย่างทำปฏิกิริยากับ Reagent และวัดค่าความเข้มข้นที่ได้ด้วย Photometric Detector ควบคุมการทำงานและประมวลผลด้วย Software โดยสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ   ประกอบด้วยส่วนสำคัญ  ดังนี้

4.2.1 เครื่องป้อนสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างอัตโนมัติ

- สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 270 ตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า

16 ตัวอย่าง

- สามารถควบคุมการทำงานผ่าน Software โดยสามารถตั้งค่าควบคุมการดูดตัวอย่าง การล้าง

ตัวอย่างหรือการฉีดฟองอากาศได้ในกรณีใช้หลักการ Segment Flow Analysis ได้

- มีระบบล้างทำความสะอาดส่วนต่างๆของเครื่องโดยอัตโนมัติ

4.2.2 ส่วนเจือจางสารละลายอัตโนมัติ

- สามารถเจือจางสารละลายอัตโนมัติเมื่อความเข้มข้นของตัวอย่างสูงกว่ากราฟมาตรฐาน

- สามารถเตรียมกราฟมาตรฐานโดยใช้สารละลายมาตรฐานความเข้มข้นเดียวได้

- สามารถทำการเจือจางอัตโนมัติโดยมีอัตราการเจือจางได้อย่างน้อยในช่วง 2-20 เท่า

4.2.3 ส่วนส่งผ่านสารละลายมาตรฐานและตัวอย่าง

- มีปั๊มดูดสารตัวอย่างและสารละลายที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี โดยสามารถใส่สายยาง

(Pump Tubing) เพื่อส่งผ่านสารละลายตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้กับการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ฟีนอล

และสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบได้

- สามารถใส่ชุดวิเคราะห์ ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 4 พารามิเตอร์

4.2.4 ส่วนควบคุมการวิเคราะห์ทางเคมี

ส่วนทำปฏิกิริยาเคมีทำด้วยเทฟลอน (PTFE) หรือแก้ว ประกอบด้วย

1) ชุดวิเคราะห์ไซยาไนด์

- สามารถวิเคราะห์ Total Cyanide ได้อย่างน้อยในช่วง 2-100 ไมโครกรัมต่อลิตร

- วิธีวิเคราะห์ที่ใช้กับเครื่องมือฯต้องใช้วิธีตามมาตรฐานสากลเช่น USEPA, AWWA, ISO,

Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ค่าต่ำสุดได้ไม่เกิน (Minimum  Detection  Limit : MDL)            2 ไมโครกรัมต่อลิตร

- ชุดอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบการวิเคราะห์ Cyanide  ต้องประกอบด้วย  ชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล เช่น USEPA, AWWA,  ISO, Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

2) ชุดวิเคราะห์ฟีนอล

- สามารถทำการวิเคราะห์ฟีนอลได้อย่างน้อยในช่วง 2-200 ไมโครกรัมต่อลิตร

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ค่าต่ำสุดได้ไม่เกิน (Minimum  Detection  Limit : MDL)            2 ไมโครกรัมต่อลิตร

- วิธีวิเคราะห์ที่ใช้กับเครื่องมือฯต้องใช้วิธีตามมาตรฐานสากลเช่น USEPA, AWWA, ISO,

Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

- ชุดอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบการวิเคราะห์ Phenol ต้องประกอบด้วย  ชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากลเช่น USEPA, AWWA,   ISO, Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

3) ชุดวิเคราะห์ Anionic Surfactants

- สามารถทำการวิเคราะห์ Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) ได้อย่างน้อย ในช่วง              0.1 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ค่าต่ำสุดได้ไม่เกิน (Minimum  Detection  Limit : MDL)            0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

- วิธีวิเคราะห์ที่ใช้กับเครื่องมือฯต้องใช้วิธีตามมาตรฐานสากลเช่น USEPA, AWWA, ISO,

Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

- ชุดอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบการวิเคราะห์ Anionic Surfactants ต้องประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากลเช่น USEPA, AWWA,ISO,Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

4.2.5 ส่วนวัดการดูดกลืนแสง (Photometric Detector)

- สามารถเลือก Filter เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทางเคมีได้อย่างน้อยในช่วง 420-880 นาโนเมตร

- มี Flow Cell และ Filter แยกกันในแต่ละชุดของการวิเคราะห์

- มีระบบกำเนิดแสงแบบ Single หรือ Double-Beam Spectrophotometer โดยใช้หลอด

Tungsten Halogen  หรือหลอด Xenon เป็นแหล่งกำเนิดแสง

4.2.6 ระบบควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล

1)  มีความสามารถในการทำงานได้หลายหน้าที่พร้อมๆกัน (Multitasking) และสามารถ

ใช้งานร่วมกับ WINDOWS XP ได้

2)  สามารถรับส่งข้อมูลและควบคุมการทำงานของเครื่องฯ ได้

3)  มีระบบการประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้

4) สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้

5) เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และมี License ถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต

### 4.2.7 มีระบบตรวจสอบการรั่วไหล (Leak Detection) ของเครื่องโดยอัตโนมัติและระบบดักจับสารพิษ

### ที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์

4.3 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO 9001หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

### 4.4  มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

4.5 มีอุปกรณ์ประกอบเครื่อง ประกอบด้วย

4.5.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop PC) มีคุณลักษณะดังนี้

1)  CPU ชนิด Core II Duo มีความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า

2)  หน่วยความจำหลักเป็นชนิด DDR RAM II ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า

3)  Hard Disk มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 7200 rpm และมีความจุไม่น้อย

กว่า 500 GB

4)  DVD Drive สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD และ DVD ได้

5)  จอภาพสี LCD แบบ Wide Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

6)  คีย์บอร์ด และ เม้าส์ พร้อม ลำโพง

7)  Windows XP Professional หรือดีกว่า พร้อม License ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องฯ

8)  Ms Offices 2007 หรือดีกว่าครบชุด พร้อม License ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องฯ

9)  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS ) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA หรือสามารถสำรอง

ไฟฟ้าให้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

4.5.2 เครื่อง Laser Jet Printer

1)  มีความสามารถในการพิมพ์ภาพขาวดำและสีได้ ไม่น้อยกว่า 16 แผ่นต่อนาที

2)  มีหน่วยความจำภายใน ไม่น้อยกว่า 512 MB และมี USB 2.0 หรือดีกว่า

3)  ตลับหมึกขาวดำ จำนวน 12 ตลับและตลับสีจำนวน 6 ตลับ

4.5.3 เครื่องเขย่า (Shaker) สำหรับใช้กับ Separatory Funnel มีคุณลักษณะดังนี้

1)  สามารถใช้กับ Separatory Funnel ขนาด 2 ลิตรได้ไม่น้อยกว่า 4 ใบและ Separatory

Funnel  ขนาด 1 ลิตรได้ ไม่น้อยกว่า 6 ใบ

2)  มีความเร็วในการหมุนในช่วง 0-350 รอบต่อนาทีหรือมากกว่า

3)  มีสวิตซ์ เปิด/ปิด และสัญญาณไฟแสดงขณะเครื่องทำงาน

4)  มีอุปกรณ์ประกอบเครื่อง ดังนี้

- Separatory Funnel ขนาด 2 ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อัน

- Separatory Funnel ขนาด 1 ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อัน

- คู่มือการใช้งานของเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

4.5.4  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) แรงดันกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA สามารถ

สำรองไฟฟ้าให้ใช้กับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออนฯ ได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที และต้องมีระบบ

ป้องกัน Over Load  Short Circuit และ Surge Protection

4.5.5  ปิเปตอัตโนมัติ ชนิดใช้กับสารละลายอินทรีย์ขนาด 1,000 และ 5,000 ไมโครลิตร แบบปรับ

ปริมาตร ได้จำนวน 2 ชุด พร้อมทิปขนาด 1,000 ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น และ

ทิป ขนาด5,000   ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น

4.5.6  โต๊ะสำหรับวางเครื่องวิเคราะห์ฯและเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างละ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว

4.5.7  รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้นแบบมีล้อ จำนวน 2 คัน

4.5.8  สารเคมีสำหรับวิเคราะห์ Cyanide Phenol และ Anionic Surfactants ครบตามวิธี

มาตรฐานสากล เช่น USEPA, AWWA, ISO,  Standard Method หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

รายการละ ไม่น้อยกว่า 2 ขวด

4.5.9  อุปกรณ์ต่างๆสำหรับการใช้งานของเครื่อง เช่นสายยางสำหรับ Reagent ต่างๆ จำนวน 2 ชุด

4.5.10อะไหล่สำรองและชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องฯ จำนวน 1 ชุด

4.5.11 ขวดเก็บตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ Cyanide Phenol และ Anionic Surfactants จำนวนอย่างละ

300 ขวด หรือ มากกว่า

4.5.12 อุปกรณ์สำหรับบรรจุตัวอย่างเพื่อใช้กับเครื่องป้อนสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างอัตโนมัติ	   สำหรับวิเคราะห์ Cyanide Phenol และ Anionic Surfactants จำนวนอย่างละ 500 ชิ้น

หรือมากกว่า

4.5.13 พลาสติกสำหรับคลุมเครื่องมือเพื่อป้องกันฝุ่นละออง  จำนวน 1 ชุด

4.5.14 คู่มือการใช้งานของตัวเครื่องและเอกสารคู่มือการวิเคราะห์ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

จำนวน 1 ชุด

4.6  ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

4.7  ของที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน  ต้องทำการติดตั้งและทดลองใช้งาน

จนได้ผลดี

4.8  ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ฟีนอล และ

Anionic Surfactants ให้กับ กปภ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันตรวจรับ

4.9  ต้องมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ กปภ.ในการ

ใช้เครื่องมือ จนสามารถใช้งานได้โดยสมบรูณ์ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

###### 4.10 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันตรวจรับ และในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะต้อง

# ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง พร้อมบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบ แจ้งให้

# เจ้าหน้าที่ กปภ.  รับทราบทุกระยะ 6 เดือน หากเกิดกรณีชำรุดหรือบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ

# ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อม ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายใดๆ ที่

# เกิดขึ้นเป็นภาระของผู้ขายทั้งสิ้น

4.11 ผู้ขายต้องรับประกันอะไหล่สำรองและบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำหรับเครื่องวิเคราะห์

หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ ในรุ่นที่เสนอราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบของไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ                    กองควบคุมคุณภาพน้ำ ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้และได้มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องมีการจัดอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จนผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

7.  การตรวจรับ

การตรวจรับโดยเจ้าหน้าที่ กปภ. ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ขายต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

7.1 การส่งมอบงานและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ทำการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบ

ถึงเหตุผลอันควรและต้องรอความเห็นชอบจาก กปภ. ก่อนดำเนินการ

7.2 การตรวจรับ ผู้ขายต้องทำการทดสอบตามที่ กปภ. กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน

ทดสอบเพื่อประกอบการตรวจรับ

7.3 ถ้าผู้ขายไม่ลงมือทำตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

หรือจะส่งงานเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ขายทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง

ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

8. การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียวหลังการส่งมอบงาน และต้องผ่านการตรวจรับจาก กปภ. โดยผู้ขายดำเนินการและรายงานผลตามขั้นตอนการส่งมอบงานข้อ 6 และข้อ 7 แล้วเสร็จ

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานตามขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ ข้อ 6 และการส่งมอบของ         หรืองาน ข้อ 7 ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของวงเงินตามสัญญา             ตามเงื่อนไขการชำระเงิน นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงาน จนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบงานนั้นๆ ให้แก่ กปภ. แล้วเสร็จ หรือจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

10. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณประจำปี 2553 เป็นเงิน 3,745,000 บาท (เงินสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว